Лабораторна робота № 1 (тема 16)

Пробопідготовка рідких та твердих проб до рентгенофлуоресцентного аналізу

Мета роботи: отримати навички підготовки зразків водних розчинів металів шляхом їх упарювання на полімерній плівці для подальшого рентгенофлуоресцентного аналізу.

Реактиви та матеріали: стандартні розчини металів Cu, Cd, Zn, Sr (1 г/дм3); діафрагми для рентгенофлуоресцентного аналізу, полімерна плівка Mylar.

Обладнання: мікродозатор 5-50 мкл, ІЧ-лампа, штатив.

Порядок виконання роботи

- Підготувати 6 діафрагм із закріпленою полімерною плівкою для РФА.

- З використанням мікродозатора приготувати 3 зразка, що містять по 10, 20 и 40 мкг кожного з двох металів (Cu-Cd или Zn-Sr).

  - розташувати 3 діафрагми під вимкненою ІЧ-лампою;

  - послідовно нанести на кожну з діафрагм по 10, 20 та 40 мкл розчину одного з металів (за вибором викладача);*

  - послідовно нанести на кожну з діафрагм по 10, 20 та 40 мкл розчину іншого металу (за вибором викладача);

  - ввімкнути ІЧ-лампу та висушувати проби до повного видалення вологи.

- Аналогічним чином приготувати 3 паралельних зразка для наступного аналізу шляхом упарювання 50 мкл розчину, що видає викладач.

- Після закінчення робіт за пп. 1-3 отримані зразки розмістити під скляним ковпаком або в чашках Петрі.

* При нанесенні уникати контакту розчину з діафрагмою і забезпечити кількісний перенесення розчину з Мікродозатори на полімерну плівку

Лабораторна робота № 2 (тема 17)

Якісний аналіз методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з енергетичною дисперсією

Мета роботи: навчитись проводити якісний аналіз зразків методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з енергетичною дисперсією.

Обладнання: рентгенофлуоресцентний спектрометр Elvax Light.

Порядок виконання роботи

- Ввімкнути спектрометр і керуючий комп’ютер та запустити програмне забезпечення спектрометра.

- Після виходу спектрометра на режим за допомогою програмного забезпечення провести енергетичну калібровку спектрометра.

- Розташувати в камері спектрометра зразок, виданий викладачем. В програмному забезпеченні спектрометра вибрати метод «Default» та встановити такі параметри проведення вимірювань:

  - прискорююча напруга – 45 кВ;

  - спосіб на бору спектра – звичайний;

  - час набору – 100 секунд «живого» часу.

- Провести набір спектру.

- За допомогою програмного забезпечення спектрометра в ручному режимі ідентифікувати піки, присутні в спектрі, та віднести їх до певних елементів, вказуючи серії ліній.

- Зробити висновок щодо якісного складу зразка.

Лабораторна робота № 3 (тема 18)

Кількісний аналіз методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з енергетичною дисперсією

Мета роботи: навчитись проводити кількісний аналіз зразків методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з енергетичною дисперсією.

Обладнання: рентгенофлуоресцентний спектрометр Elvax Light.

Порядок виконання роботи

- Ввімкнути спектрометр і керуючий комп’ютер та запустити програмне забезпечення спектрометра.

- Після виходу спектрометра на режим за допомогою програмного забезпечення провести енергетичну калібровку спектрометра.

- За допомогою програмного забезпечення створити власний метод вимірювань та дати йому назву «Метал1-Метал2», де замість слів «Метал» використати символи елементів, що присутні в пробах, отриманих під час виконання лабораторної роботи № 1 (наприклад, «Cu-Cd»).

- В створеному методі встановити такі параметри проведення вимірювань:

  - прискорююча напруга – 45 кВ;

  - спосіб на бору спектра – звичайний;

  - час набору – 100 секунд «живого» часу.

- В методі ввести інформацію про градуювальні зразки: назву та концентрації елементів (лабораторна робота № 1).

- Виконати вимірювання градуювальних зразків та зберегти отримані спектри.

- За допомогою програмного забезпечення спектрометра отримати градуювальні залежності для кожного з двох елементів.

- Провести вимірювання трьох паралельних зразків (п.3 лабораторної роботи № 1).

- Розрахувати середні значення концентрацій елементів та довірчий інтервал (P = 0,95).

Лабораторна робота № 4 (тема 19)

Приготування багатоелементних стандартних розчинів

Мета роботи: отримати навички приготування багатоелементних розчинів для побудови градуювальних залежностей в методі ICP-AES.

Реактиви та матеріали: вода бідистильована, стандартні розчини елементів (1 г/дм3), мірні колби.

Обладнання: набір мікродозаторів з діапазоном 1-1000 мкл.

Порядок виконання роботи

- Кожен із студентів отримує персональну задачу із приготування багатоелементного розчину, що містить Na, K, Ca, Mg, Fe, P, об’ємом 100 см3.

- Скласти план виконання роботи.

- Виходячи із заданої концентрації кожного з елементів, приготувати проміжні розчини з використанням не більше одного розведення.

- Приготувати кінцевий багатоелементний розчин об’ємом 100 см3.

Лабораторна робота № 5 (тема 20)

Мікрохвильова підготовка проб

Мета роботи: отримати практичні навички застосування системи мікрохвильового розкладання для розчинення проб різної природи.

Реактиви та матеріали: вода бідистильована, неорганічні кислоти.

Обладнання: – система мікрохвильового розкладання проб MDS 2000 (CEM Corp.), ваги аналітичні.

Порядок виконання роботи

- В залежності від матеріалу, запропонованого для розкладання, вибрати кислоту (або суміш кислот).

- Скласти програму мікрохвильового розкладання.

- Зважити та перенести пробу і реагенти в судини для розкладання.

- Встановити судини в мікрохвильову піч і виконати програму розкладання.

- Охолодити судини і переконатися в повному розкладанні проби.

- На підставі результатів візуальної оцінки зробити висновок про правильність вибору реагентів і умов розкладання.

Лабораторна робота № 6 (тема 21)

Багатоелементний аналіз водних розчинів методом ICP-AES

Мета роботи: отримати практичні навички проведення кількісного аналізу методом ICP-AES.

Реактиви та матеріали: вода бідистильована, лабораторні стакани, мірний посуд.

Обладнання: – атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою TRACE SCAN Advantage.

Порядок виконання роботи

- Підготувати спектрометр до роботи згідно з інструкцією для приладу.

- Завантажити в програмному забезпеченні спектрометра метод Lab6 та за необхідності внести зміни до переліку стандартів та відповідних концентрацій елементів (використовуються розчини, приготовлені при виконанні лабораторної роботи № 4).

- Виконати вимірювання стандартів та побудувати градуювальні залежності. Розрахувати межу виявлення для кожного з елементів.

- Провести аналіз зразка природної води не менш як з трьома репліками. В разі перевищення знайдених концентрацій за будь-яким з елементів, провести розбавлення проби та повторити аналіз.