Лабораторна робота № 2

Кількісний рентгенофлуоресцентний аналіз

Мета роботи: провести кількісний аналіз сплаву Pb-Sn на енергодисперсійному рентгенофлуоресцентному спектрометрі з використанням різних методів побудови градуювальних залежностей.

Обладнання та матеріали: енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр Elvax Light, зразки сплавів Pb-Sn.

Базові знання, необхідні для проведення роботи: принципи рентгенфлуоресцентного аналізу; принципова схема енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного спектрометра; статистичні методи порівняння дисперсій виборок та їх середніх значень.

Хід роботи:

Встановити умови вимірювань: прискорююча напруга - 45 кВ, струм - автоматична настройка, живий час вимірювань - 100 с.

Зняти спектри трьох градуювальних зразків складу:

- Sn – 10 %, Pb – 90 %

- Sn – 40 %, Pb – 60 %

- Sn – 90 %, Pb – 10 %

За допомогою програмного забезпечення спектрометра виконати градуювання методом зовнішнього стандарту.

Провести кількісний аналіз з використанням безеталонного методу фундаментальних параметрів і методом зовнішнього стандарту, виконавши по три паралельних вимірювання. Порівняти середні значення трьох паралельних визначень концентрацій Sn і Pb (t-критерій), отримані з використанням двох методів градуювання. Зробити висновки щодо правильності аналізу методом фундаментальних параметрів.

Навести відповідні розрахунки.

Вихідні дані для проведення розрахунків

| Метод градуювання | Знайдена концентрація елемента, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sn | Pb |
| Зовнішній стандарт | 19,82 19,86 19,81 | 80,18 80,12 80,15 |
| Метод фундаментальних параметрів | 20,01 20,04 20,06 | 79,99 79,96 79,94 |

Контрольні питання

Варіант І

- Який з двох варіантів рентгенофлуоресцентних спектрометрів (з дисперсією за довжиною хвиль та з дисперсією за енергіями) забезпечує більш експресний аналіз багатокомпонентних зразків? Поясніть відповідь.

Варіант ІІ

- Чи розділяються лінії Mn Kα1 та Kα2 на енергодисперсійному рентгенофлуоресцентному спектрометрі з кремнієвим детектором? Для пояснення відповіді використовуйте таблицю енергій рентгенівських ліній.

Варіант ІІІ

- Поясніть причину появи двохфотонних піків в спектрі рентгенівської флуоресценції, отриманому на енергодисперсійному рентгенофлуоресцентному спектрометрі.

Варіант ІV

- Що таке «пік вильоту» (escape-пік) в спектрі рентгенівської флуоресценції, отриманому на енергодисперсійному рентгенофлуоресцентному спектрометрі?

Варіант V

- Стисло опишіть принцип роботи напівпровідникового детектора для реєстрації рентгенівського випромінювання?